一、试剂库所需产品

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆灯 | BPY-2*36 | 2 | 组 |
| 2 | 防爆开关 | SW-10 | 1 | 组（2*2.5+1*1.5） |
| 3 | 防爆插座 | AC-16X | 5 | 组 |
| 4 | 静电桩 | SF-LSS009 | 1 | 套 |
| 5 | 静电带 | 3*30mm | 27 | 米 |
| 6 | 甲级防火防盗门 | 830mm*2000mm | 1 | 扇 |
| 7 | 易燃易爆存储柜 | SF-LSS044FC | 2 | 台 |
| 8 | 有毒有害存储柜 | SF-LSS001CC | 4 | 台 |
| 9 | 防爆空调 | BFKT3.5 （1.5P） | 1 | 台 |
| 10 | 沙桶 | 215*195*270mm | 1 | 个 |
| 11 | 灭火毯 | 1500mm*1500mm | 1 | 条 |
| 12 | 防爆墙体排风扇 | 350mm*350mm | 1 | 个 |
| 13 | 视频监控系统 | DS-2XE6222F-IS | 1 | 套 |
| 14 | 七氟丙烷自动灭火装置 | 3kg | 4 | 个 |
| 15 | 环境监测系统 | SF-HJ001FA | 1 | 套 |

参数配置：

| 产品图片 | 产品参数 |
| --- | --- |
|  | 产品名称：防爆灯 产品特征： 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079 防爆标志：Exd IIBT5 额定电压：AC220V/50Hz 防护等级：IP54 防腐等级：WF1 引入口规格：G1/2" 电缆规格：6mm- 10mm 配装光源及功率：双脚灯管 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑； 更换灯管方便，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换； 采用电子镇流器，功率因数大大提高，cos 0.95 |
|  | 产品名称：防爆开关 产品特征： 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079，防爆标志：Exed II BT6、DIP A20 TA，T6 额定电压：AC220V、AC380V 极数：单极、三极 额定电流：10A 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口规格：2-G3/4” 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm 适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于IIA、IIB级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；用作照明线路的开关控制。 SW-10防爆照明开关产品特点：外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；内装组合开关，性能稳定可靠；特殊设计的防水防尘衬垫；具有良好的防水、防尘等特点；钢管或电缆布线。 |
|  | 产品名称：防爆插座 产品特征： 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079，防爆标志：Exed II BT6、DIP A20 TA，T6 额定电压：AC220V、AC380V 极数：单极、三极 额定电流：16 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口规格：2-G3/4” 适用电缆外径：φ9mm~φ14mm。 适用环境：适用于1区、2区危险场所；适用于IIA、IIB类，温度组别为T1~T4的爆炸性气体环境。 产品特点： 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；插销与开关制成联锁结构，只有插座内开关分断后方能拔出插头；钢管或电缆布线。 |

|  | 产品名称：静电桩 产品特征： 1.球体直径：100mm 2.球壁厚：1.5mm 3.立杆直径：48mm 4.立杆壁厚：1.5mm 5.法兰底座壁厚：4mm 6.法兰底座直径：176mm 7.法兰底座盖度：20mm 8.产品总高：1100mm 9.接地线长度：3m 人体静电消除装置能够合理有效控制人体静电放电,延长静电放电时间，降低接触瞬间释放的能量，使静电安全泄放，防止产生火花，防止爆炸，是一种适用于易燃、易爆和防静电场所的人体静电释放产品。 研发人体静电消除装置的主要目的是在易燃、易爆危险区域和防静电场所，使用防爆人体静电释放器能够将人体本身所积累的静电电荷安全地泄放掉，避免因人体静电而引发的火灾爆炸事故和人体电击现象的发生。防爆人体静电释放器设计合理、结构简单、外观精美、安装方便、牢固耐用、维护率低、使用广泛、安全可靠，完全符合《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006的要求。 目前，国内的部分企业已在易燃、易爆危险场所采用金属导体直接接地放电的方式来清除人体静电。此方式虽能消除人体静电，但是，因为采用的是导体间放电的方式泄放静电电荷，就不可避免地存在静电放电能量较大，从而导致人体电击和引发火灾爆炸事故的可能性与必然性。据资料介绍，当人体静电电压达到2000V(通常人体静电电压在1000V-10000V之间)时，人体与静电导体之间的放电能量可达0.4mJ，这远远高于油品蒸汽的最小点火能(0.2mJ)，完全具备引发火灾爆炸事故的事件。因此，在易燃、易爆危险场所使用接地金属导体泄放人体静电，本身就是一个不安全隐患。而人体静电消除装置克服了现行人体静电释放器的不足，它延长了静电泄放时间，大大降低了瞬间静电能量，在人体静电泄放期间，既不构成有感电击，也规避了引发火灾爆炸事故的危险。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称：静电带 产品特征： 静电带是用于接地导电作用，铜排具有良好的导电功能，可良好的消除设备金属外壳静电。 |

|  | 产品名称：甲级防火防盗门 产品特征： 尺寸：830mm*2000mm 甲级防火防盗门完全依据国家标准GB12955-2008生产，产品设计标准严格按照国家标准执行，耐火稳定性强，耐火完整性能高，隔热性能突出 门扇采用优质冷轧钢板为原料，门扇内有防变形内龙骨，填充强耐火材料。门框采用1.5mm厚优质冷轧钢板为原料，带有内嵌式密封槽，装高阻燃橡胶气密压条。 采用高档防火门五金零部件。 门体喷涂处理：静电粉末喷涂。具有防腐抗锈、抗划伤、抗冲击特点，硬度系数达到国内先进水平。 门体色调均匀，手感舒适，颜色丰富，满足不同的消防场所使用。门体平整，外形尺寸精确。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称：毒害品存储柜 产品型号：SF-LSS045FC 外部尺寸：H1800*W900*D450mm 开门方式：手动/自动 层板：四板可调 门型：双门 锁具：电子密码锁双锁 颜色：黄色（环氧树脂喷涂） 产品参数 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源； 2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度； 4、液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高； 5、50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 6、专业规范的警示标签显而易见； 7、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； 8、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120kg； 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响； 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11、柜体配有一体成型MSDS资料盒，可用于存放相关资料。采用PP聚丙烯材质一体注塑成型，具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等功能；采用整体开放和局部开放的开合方式，防止外部液体进入；采用壁挂式安装。 12、产品需符合NFPA30第42章规定温度曲线要求，柜体通过15分钟耐火燃烧测试，提供相关检测认证。 |
|  | 名称：毒害品储存柜 型号：SF-LSS001CC 开门方式：双开门，手动 层板：3块阶梯式PP活动搁板 规格尺寸：H1800*W900*D510（MM） 锁具：电子密码锁，双锁配置 颜色：蓝色（环氧树脂喷涂）产品特性：本产品符合Q/320205 XBB001-2014标准，具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。 *柜体外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； *柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动脚轮，便于柜体移动； *柜中设3块三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP板材，层板设有10mm的通气孔。 *柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 *防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； *铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。 *柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性。） *电子锁：应符合GB10409-2001中5.4要求。 *电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。 *附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。 *通风控制装置： 1、柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 2、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。 3、配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 4、通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。 5、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 *柜体配有一体成型MSDS资料盒，可用于存放相关资料。采用PP聚丙烯材质一体注塑成型，具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等功能；采用整体开放和局部开放的开合方式，防止·液体进入；采用壁挂式安装。 *产品需符合NFPA30第42章规定温度曲线要求，柜体通过15分钟耐火燃烧测试，提供相关检测认证。 |
|  | 产品名称：防爆空调 功能：挂式冷暖 额定电压：220V 50HZ 制冷/制热额定电流：5.9A 制冷/制热额定功率：1.48kw 制冷(制热)量：3.5kw/3.8KW 循环风量：550m3/h 防水等级：1P*4 噪音(室内/外)：38/51dB 室内机尺寸(宽高深mm)：805*290*219 室外机尺寸(宽高深mm)：888*540*320 1.防爆等级：ExdibmbⅡB、ⅡCT4 2.产品制造标准符合：GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等 3.产品安装及施工标准符合GB3836.15-2000 GB/T17758-1999等 防爆措施：空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理（隔爆型），电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型，操作面板及管温、环温传感器等均采用其独有的本质安全型，防爆要点可靠突出。 4.可广泛应用于1区，2区防爆级别，涵盖国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物制药等多种行业，存在ⅡA、ⅡB、ⅡC级，T1～T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所! |
|  | 产品名称：沙桶 产品特征： 尺寸：215*195*270mm 消防桶是供扑救火灾时，用以盛装黄沙，扑灭油脂、镁粉等燃烧物。 呈扇形，是一个半圆筒的构造。可以在扑救火灾时，有效的散开桶内黄沙，增大扑灭过火面积，达到救火的目的。 |
|  | 产品名称：灭火毯 产品特征： 尺寸：1500mm*1500mm 能提供消防检测报告，玻璃纤维材质、安全无毒、长效阻燃、家居必备。 |
|  | 产品名称：防爆墙体排风扇 产品特征： 适用范围适用于1区、2区危险场所；适用于ⅡA、ⅡB类.温度组别为T1～T4的爆炸性气体环境。 规格型号：技术参数执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、IEC60079，防爆标志：ExdⅡBT4，主轴转速：1450r/min，引入口规格：G3/4"，电缆规格：φ9mm～φ14mm。 产品特点：防爆壁式排风扇由防爆电机、叶片、面板等部分组成；防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；外形美观、采用一体式安装，安全可靠，且带有减震装置，运行噪音低；电缆布线。 |

|  | 产品名称：视频监控系统 产品特征： 最高分辨率可达1920×1080 @30 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持OSD颜色自选 防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 证书编号：CNEx16.1394X 防护等级：IP68 不锈钢304或316L材质，适合各种复杂环境使用 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态 支持三码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持多种智能报警 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持GB28181接入,支持E家平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 用于具有可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物场所，及可燃性粉尘与空气混合形成的爆炸危险场所 包含防爆摄像头1个、防爆软管1个、摄像头支架1个、视频线1根、铁线管1个、电源线2根 |
| --- | --- |

|  | 产品名称：七氟丙烷自动灭火装置 产品特征： 3kg 保护面积：8平方 七氟丙烷气体灭火系统装置是目前世界上应用范围很广的类型，其洁净环保、不导电、不破坏大气臭氧层，在常温下可以加压液化，在常温常压条件下能全部挥发。灭火无残留物。其灭火原理主要是中断燃烧链，灭火速度快。自动感温灭火系统，无需操作，安全环保，快速灭火；当室内温度达到68度左右，玻璃球内液体膨胀，使其胀碎，罐内的气体会自动喷出。 |
| --- | --- |
|  | 产品名称：环境监测系统 产品特征： 基本参数： 触屏控制一体式操作系统； 2.温度，湿度，VOC监测系统； 3.排风系统； 4.报警系统。 防爆温湿度、VOC监测传感器，实时对库内的温度、湿度进行监控，VOC浓度及污染等级的环境监控，实时监测环境状况，超出限定范围自动启动排风系统，联动库房内排风系统，同时具备时段控制排风功能，可按时段自动启动排风过滤系统。支持系统软件在线自动升级，软件系统终身免费。 电器部件提供国家级防爆认证检测报告，符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级为ExdIIBT6。 智能控制系统:EVIEW 七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。 物联网系统：针对环境内VOC、温度、湿度、通风状态、仪器设备等情况的监测，实时显示和记录环境数据，传输到手机端，便于实验室操作人员集中监控。 需提供产品环境智能控制系统软件著作权证书 |