低温光照培养箱主要技术参数

1、容积：≥250L

2、控温范围： -15～50℃（无光照），-5～50℃（开光照）；控温分辨率：0.1℃ ；波动度：±0.5℃-±1.0℃ ；

3、控湿范围：控湿范围：50-95%RH；控温精度：1%RH

4、波动度：±5%RH～±7%RH(国家标准)

5、光照度：0-15000LX(0-164umol/m2.s)无极可调，只要输入所需要的光照度，光源板就会自动调节为设定的光照度，无需人为用照度计测量；并且每层光照上下可调，LED光源，光源形态为380-800nm±10nm；每颗灯珠采用台湾晶元芯片,每颗灯珠间距1.5~2.0mm。

6、尺寸（mm）：外形尺寸：≥600*670*1650 内胆尺寸：≥500*500*1040

7、升温时间： 0℃升至40℃≦40分钟

8、降温时间：40℃降至-10℃≦60分钟

9、工作时间：连续循环

10、工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

11、压缩机动延时间 保护时间：3分钟。

12、工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

13、噪音：≦70db

14、电源要求：220V/50Hz。

15、风冷技术，无氟制冷。

16、内胆304不锈钢，外观冷扎板喷塑

17、整个箱体材质：采用实验室专用扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温层，厚度≥50mm,面层厚度0.5mm，密度42Kg/㎡,导热系数0.022，传热系数0.29，防火等级B2；钣金加工采用德国数控机床和激光加工技术与模具化相结合；内胆腔体为SUS#304；外箱采用粉末喷塑技术，箱底采用矩形方钢一体焊接结构。

18、光源为暖白光，色温4000K,

19、进口晶片，使用寿命≥50000h.

20、液晶显示可多段编程方式，可单独设置白天黑夜模式温度、光照、时间、周期等。

21、控温方式：采用箱体顶部进风，背部出风的风道循环均匀,风量为2m/s.

22、制冷系统：制冷压缩机组放置在底部，蒸发器放置在顶部，冷热交换器隔开安装，避免产生隔热效果不好而产生温度波动大。

23、安全功能：独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。

24、可选配数据处理：电脑内部能记录各参数的变化状况。适用于质量认证的资料记录与故障诊断，所有资料可通过485接口下载存储数据；

25、温度调节：气套式温度调节系统；温度传感器为双传感器，以保证设备的正常运行，加热为PID模糊计算。

26、湿度控制：湿度核心芯片为美国GE.，超声波加湿器，加湿为PID模糊计算。