加湿摇床技术参数及售后要求

## 一、技术参数

1、振荡频率：10-300rpm，振荡频率精度：±1rpm，摇板振幅：Ф26mm

2、温控范围	4～60℃，温度调节精度	±0.1℃，温度均匀度：	±0.8℃

3、湿度：在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上

4、显示方式：LCD（7寸触摸屏）

5、对流方式：强制对流

6、控制方式：P．I．D微电脑智能控制

7、具有超温报警功能及异常情况自动断电、断电恢复功能

8、内衬采用镜面不锈钢R角设计，无缝焊接，外壳采用静电喷塑

9、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；具有玻璃加热功能，能够有效减少冷凝水外流；

10、双层叠加，叠加后每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层或两层或三层

11、下层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出

12、进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行,独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~60分钟可调，能长时间在低温状态下运行不冰堵

*13、不锈钢夹具： 一层安装250ml×66个、另一层安装500ml×45个，另配1000ml×10个备用

14、定时范围：0-999.9小时

16、电    源：AC220±10%   50～60Hz

## 二、售后

1、所提供的货物（包括主机、配件和耗材）是全新的，未使用的，是最新的版本型号，完全符合合同规定的质量和规格要求。

2、产品送到用户所在地后，在接到用户通知后两周内完成安装调试。

3、在用户所在地对用户进行各项相关培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4、提供2年的整机质保，质保期自验收签字之日起计算。质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。质保期外提供免费维修服务，零配件以优惠折扣收取费用。

5、为用户提供终身免费升级软件的服务。

6、卖方在1个工作日内对用户的服务要求作出响应，一般问题在2个工作日内解决，其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确的解决方案。